
货物需求一览表及技术规格
一、设备名称：彩色多普勒超声波诊断仪及工作站
二、数    量：1
三、设备使用单位： 通化市精神病院
四、设备用途说明：

    设备用途说明：腹部、心脏、妇产科、泌尿科、经直肠前列腺检查、浅表组织与小器官、外周血管、4D成像等
五、系统主要功能、配置及规格要求：

5．1彩色多普勒超声波诊断仪包括：
*≥15寸高分辨率逐行扫描液晶彩色显示器，可上下左右旋转移动；

*操作面板可上下左右旋转及仰附

全数字化波束形成技术；

二维灰阶成像单元（B型、M型）；

频谱多普勒成像单元；

彩色多谱勒速度图；

彩色多谱勒能量图；

组织二次谐波成像；

实行二同步/三同步能力；

线阵探头、梯形成像技术；

*线阵探头二维独立角度偏转功能

*宽景成像
*IMT血管内中膜自动测量
B/C双实时对比成像

图像存储与电影回放单元，一体化超声工作站；

超宽频、变频探头，发射和接收≥256通道

*中英文操作界面及中文注释功能

5．2二维灰阶图像：

动态范围：≥100dB（并分级可调≥10级）；

灰阶：≥256；

聚焦：发射≥8段聚焦，接收：连续动态可变孔径，动态变迹数字化聚焦；

扫描线：每帧线密度≥230超声线；

发射声束聚焦：发射≥8段；

探测深度≥28cm； 

*谐波成像频率≥2段；  

*电影回放：灰阶图像回放≥512幅，M型回放时间≥100秒；

增益调节：B/M可独立调节，STC分段≥8。

一键优化调节

*多种参数预置功能及多种效果调节

5．3频普多普勒：

方式：脉冲波多普勒（PWD），高脉冲重复频率多普勒（HPRF）；

最大测量血流速度：PWD≥6m/s；

 最低测量血流速度：PWD≥5mm/s；

频率回放≥100秒；

取择宽度及位置范围：宽度1～15mm分级调节；

显示控制：反转显示，零移位，B-刷新，D扩展，B/D扩展，局放及移位。

5．4彩色多普勒：

*显示方式： B/PW/PDI，B/PW/CDFI，B/CDFI，B/PDI，B/CDFI双实时显示；
扇形扫描角度10°～65°选择；

彩色显示帧频：凸阵探头、最大视野，最大取择框，18cm深时帧频≥8帧/秒；

线阵扫描感兴趣的图像范围：－15°～+15°；

具有能量图显示；

彩色多谱勒显示调节：彩色余辉，彩色捕获，彩色优先，彩色增益。

*彩色多普勒参数可进行预置并进行8种以上效果调节

5．5测量和分析：

一般测量；

频谱多普勒测量分析；

妇产科测量分析软件及报告；

*泌尿科测量：膀胱残余尿量自动计算功能及报告、前列腺体积及PSAD计算功能及报告

胎儿染色体异常筛查软件分析；
双胞胎测量分析软件；

心脏功能测量分析软件；

多种心脏测量公式可预置；

外周血管测量分析软件。

5．6探头规格：

扫描频率：

电子相控阵：频率2.0～4.0MHz

*电子凸阵：频率2.5～5.0MHz 

电子线阵：频率5.0～10MHz

线阵、凸阵探头有效元≥128阵元；

*宽频加变频探头中心频率≥3种，谐波可选2种以上不同频率；

*探头接口≥4个；

具备穿刺导向装置；

5．7图像存储与病案管理系统：

*中英文自动图文报告系统

*内置硬盘≥280GB

5．8输入/输出信号：

*输入：VCR外部视频，RGB彩色视频，≥2个以上USB接口

输出：复合视频，RGB彩色视频，S-视频，USB，DICOM3.0接口
5．9配套工作站

5.10销售承诺及售后服务：

资质证明文件
医疗器械注册证（符合最新的国家医疗器械分类目录要求）

制造商必须具有医疗器械生产企业许可证

经营商必须具有医疗器械经营企业许可证

投标产品必须具备 医疗器械检测部门的产品注册检测报告

5ISO9001、CE等认证

质量保证期

本包货物的质量保证期为两年，投标人投标时需在商务条款响应/偏离表中作出响应。

*售后服务
在吉林省设有办事处或售后服务及备件中心

 驻地城市有厂家直接授权工程师3名以上进行售后服务

培训

   最终用户的培训费、有关耗材费用以及受训者的资料、师资的费用均由供货商支付。培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维护等有关内容的学习，受训者的人数和培训时间应予说明。
注:加注“*”者为重要条款,若其中一条不满足将导致废标；或是3条非“*”条款不满足也将导致废标。

