
微 波 治 疗 机 技 术 参 数
产品特点：
1. 操作简单，疗效可靠；特有脉冲功能，加深理疗治疗深度。
2. 全金属外壳屏蔽，最大限度阻断微波泄露。

3. 辐射器外形多样，采用近场辐射器技术，精准治疗目标位置。
4. 具有专利技术的能量输出控制系统，安全可靠。

主要技术参数：
1. 输入电压：220V±15%

2. 整机功耗：≤650VA
3. 工作频率：2450MHz±50MHz；
4. 波长：12.2cm

5. 工作方式：连续。
6. 治疗时间：理疗模式1-30分钟，手术模式1-99秒，显示精度1秒。
7. 辐射器驻波比：S≤2.0
8. 微波输出功率：手术模式：1～120W，连续步进可调。理疗模式：连续1～60W，连续步进可调。

              脉冲模式：1～120W ，输出通断时间均为1s；脉冲频率为0.5Hz；脉宽为1s。
9.    辐射器无用辐射：≤2mW/cm2。(全金属外壳屏蔽)
10.    微波机辐射泄漏：≤1mW/cm2。(全金属外壳屏蔽)
11.    保护功能：具有闭锁保护、过载保护、超温报警、误操作报警、功率自检及功率输出时键盘锁定功能、电压监测功能。
保护功能解释：
1. 闭锁保护：当电源中断再恢复时，停止一切微波输出。

2. 过载保护：输出功率达到设置功率极限时，能自动切断输出，并发出报警信号。

3. 超温报警：设有机器安全工作温度和磁控管温度检测装置，当温度达到设置安全工作温度上限值时，发出提示报警声。若超过工作温度极限值，治疗机强行关闭输出，并发出报警声。

4. 误操作报警：当操作发生错误时，治疗机发出报警声，并自动切断输出。

5. 功率自检：微波治疗机自身据有功率自动检测功能。启动功率输出后，同时按下调节功率的上升、下降键，此时功率显示区显示为实际输出功率值。

6. 键盘锁定：理疗模式下，功率启动时，同时按下时间下降和功率下降键，机器键盘将被锁定，防止误操作的发生。治疗倒计时结束或再次同时按下上述两键，即可解除键盘锁定。
7. 电压监测：开机后同时按下时间的上调和下降键，这时时间数码管显示当前电网电压。

