
1. ＋71.5°、－71.5°标准旋光管：
用途：按照JJG536-2015《旋光仪与旋光糖量计》计量检定规程要求，对于测量范围为-90o～+90o的旋光仪或近红外光源的旋光仪，需要新增加配置的计量标准器。主要参数：
(1)旋光度(589.4400 nm)名义值为＋71.5°，－71.5°。
(2)各标准值与名义值之差不超过±1°。
(3) 方向误差不超过±0.003°
(4) 扩展不确定度（k＝2）：≤0.004°
(5)标准旋光管管体材质采用纯铜制造，保证金属管架不变形特别是两凸轮不被损伤或过度磨耗。
(6)每个标准器，单独提供标准旋光管计量检定合格证书（由国家质量监督检验检疫总局授权,黑龙江省计量检定测试院出具，证书数据包括钠灯下旋光度、糖度量值；汞灯下旋光度、糖度量值；白炽灯糖度量值；按照需求，还可以提供红外波段880nm及882nm旋光度、糖度量值，并且按照旋光仪及旋光糖量计计量检定规程要求，每只标准旋光管还提供钠灯下的方向误差数据。
 
2. 机械斩波低透过率模拟器
用途：按照JJG536-2015《旋光仪与旋光糖量计》计量检定规程要求，检定自动旋光糖量计低透过率示值误差和重复性时需要新增加配置的计量标准器。主要参数：
（1）与符合OIML 国际建议的标准旋光管配套使用（目前黑龙江省计量检定测试院、中国计量科学研究院生产的标准旋光管都满足要求）
（2）低透过率模拟值1%、10%
（3）透过率模拟值相对偏差优于±10%。
（4）供电电压：220V  AC
（5）高速电机转速大于5000r/min

