	序号
	招标要求参数

	1
	本项目不接受进口产品品牌投标

	★2
	适用于中国人群人体成分标准，具有国内临床实验基地的医疗机构出具的临床实验报告（提供报告复印件）

	★3
	相关数据研究需在《国家人口与健康科学数据平台》可检索，检测结果临床予以认可和通用

	★4
	产品测量结果准确可信，应经过双能X线、核磁共振和双标水实验共同校准，提供校准数据报告。

	5
	测试原理：直接节段多频率生物电阻抗测试法（DSM-BIA法）

	★6
	采用测试频率不低于5个，需包5KHz ，50KHz，100KHz ，250KHz，500KHz，最低测试频率不低于5 KHz，最高测试频率不能高于500KHz。

	7
	具有阶段分析，分别在右上肢、左上肢、右下肢、左下肢、躯干部位进行肌肉分析、脂肪分析、骨质三项分析。

	8
	电极方法： 8点接触式电极，6通道测量

	9
	根据数据模型可分析身体年龄，并给出体成分健康评分

	10
	体型图示分析包括：体型判定9宫图，腰臀比图形，节段分析图表；内脏脂肪分析(躯干脂肪总量，内脏脂肪总数)

	11
	主要测量值：身体水份总量（TBW）（细胞内液、细胞外液、水肿系数）；蛋白质含量；无机盐；身体脂肪含量（BF）；体重（Kg）；身体质量指数（BMI）；骨骼肌（SMM）；体脂肪；去脂体重（LBM）；体脂百分比（PBF）；肥胖程度；节段肌肉量，节段脂肪量；腰臀脂肪比率，历史数据对比分析（需中文软件支持）

	12
	附加测量值：基础代谢率（BMR）

	13
	评估类型：营养评估、体重管理、肥胖分析、身体均衡分析、健康评分、重量控制、体型判定、内脏脂肪、健康评分、身体年龄

	14
	配套体成分健康管理软件，出具营养膳食处方、运动建议处方等。

	15
	测量年龄范围：7～99岁

	16
	测量体重范围：10～250Kg

	17
	测量身高范围：50～210cm

	18
	单机数据存储： 10000条  并具有查询功能

	19
	操作语言：中文

	★20
	操作系统：Windows CE

	21
	显示屏： 8.4′800×600TFT彩色触摸液晶屏

	22
	外部接口： RS-232C （9针）串口，USB typeA/typeB,RJ45(10/100Base-T)以太网口

	23
	兼容打印机：激光打印机 （可直接连接打印机打印报告单）

	24
	测试时间： <50秒

	25
	具备标准及认证：中国医疗器械注册证、医疗13485认证、高新技术企业证书、自主创新产品证书、实用新型专利证书、国家火炬计划证书、CE认证。。

	26
	质保期两年，终身维护。国内具有生产、服务及配件基地。








